
 HAD-LFY-605
氧指数分析仪
使

用

说

明

书
北京恒奥德仪器仪表有限公司

一、概述

本设备符合ISO4589、GB/T2406、GB/T5454标准的要求；用来测定聚合物燃烧过程中所需氧的体积百分比；本设备不仅可以作为鉴定聚合物难燃性的手段，而且还可以作为一种研究工具，为实验室研究阻燃配方，开发新型阻燃材料提供有力的测试手段。设备使用方便，性能可靠，全电脑控制测试软件，可直接打印测试报告。

二、主要技术指标

测量范围：10—80%、/02。

分辨率：0.1%、/02 。
测量精度：（±0.2%）、/02。 

响应时间：＜5S。

    数显精度：0.1%±1个字。

三、仪器的工作条件

环境温度：-10℃-40℃。

相对湿度： ≤85%。

使用气体:GB3863工业用气态氧；GB3864工业用气态氮；两瓶气体均要调压器(用户自配)。

输入压力：（0.25-0.4）Mpa。

工作压力：0.25Mpa。

四、安装

1.仪器的安装见图。

a.把仪器放入通风橱内或工作平台上。

b.把配给的橡胶管一端分别插入仪器背面02、N2接口，另一端对应插入02、N2气钢瓶接口；尼纶管（白色管子）一端接燃烧柱底座，另一端接仪器背面02+N2接口。

c.取出燃烧筒内金属网，放入、试样夹、套上玻璃燃烧筒。

2.仪器的校正

  仪器数值直接由电脑软件驱动，无需调整，设备好测试数值后，仪器自动完成数值输出 

五、测试步骤

1.取标准试样至少15根，分别在试样的任意一端50mm处划线，将另一端插入燃烧柱内试样夹中。

2.试样类型、尺寸（mm）和用途见下表：

	类型
	型式
	长
	宽
	厚
	用途

	
	
	基本

尺寸
	极限

偏差
	基本

尺寸
	极限

偏差
	基本

尺寸
	极限

偏差
	

	自撑

材料
	Ⅰ
	80-150
	—
	10
	±0.5
	4
	±0.25
	用于模塑材料

	
	Ⅱ
	
	
	
	
	10
	±0.5
	用于泡沫材料

	
	Ⅲ
	
	
	
	
	＜10.5
	---
	用于原厚片材

	
	Ⅳ
	70-150
	
	6.5
	
	3
	±0.25
	用于电器用模塑料或片材

	非自撑

材料
	Ⅴ
	140
	±5
	52
	
	≤10.5
	
	用于软片或薄膜等


注：不同型式、不同厚度的试样，测试结果不可比。
3.根据经验或试样在空气中燃烧的情况，估计开始测试时的氧浓度值。在空气中迅速燃烧，则开始试验时的氧浓度为18%左右；在空气中缓慢燃烧或时断时续，则为21%左右；在空气中离开点火源即灭，则至少25%。

4.打开氮气、氧气“稳压”阀，仪器压力表指示值为0.25Mpa左右，（因伺服流量控制器需输入压力0.25Mpa左右才有较高精度的输出）。

5.调整好压力后，通过电脑软件设定所需的氧浓度，即可自动输入标准浓度的混合气体。

    6.氧浓度确定后稳定30s，然后用点火器（火焰长度12 mm－20mm）点燃试样顶端，点火时间根据材料着火快慢而定，最长不超过30s，移去点火器，并立即计时，试样燃烧3min或50mm长所需的最低氧浓度为氧指数。试验结束后关闭电源、气源并清理残留物。

     （整个测试过程圴自动执行，测试结果需人为观察判定）

5.氧指数的计算：以体积百分数表示的氧指数，按下式计算：

OI=ΨF+kd  

式中：

OI－氧指数，%;

ΨF－NT系列最后一个氧浓度，取一位小数,%;

d－测试步长，即每次改变氧浓度升或降都以0.2%;

k－查表所得的系数（见GB/T2406标准表3）。

六、设备的维护

1.开机前阅读使用说明书和氧指数法国家标准，对正确使用仪器和氧指数值的计算将会有所帮助。

2.新购设备，开始测试的试样，剩余部分最好妥善保存，便于日后对仪器的性能进行比对测试，氧指数值是否前后有变化，如果变化较大应查明原因。


[image: image1.png]A

o]
Jiy
S
TR o\ m il 3
e i
) | El
4\_|/

B2 R R E
1. BB 2.4 3. R ER
5. $RLLHFRT W AR 8. MIOXIERET
9. eHE 10.ASE0 LESED 12.MO0x188




警告:
1.按说明书使用规定的电压，仪器用电应有接地线。
2.测试样品时，某些材料会释放有毒有害气体，建议检测应在通风橱内进行，并做好人体防护。
3.使用液化气、天然气、煤气等燃气源时，各管路接口不应漏气，通气管老化应及时更换。用“点火器”做明火源时，一定先点着“点火器”，然后开启有关燃气阀门。
4.试验时操作人员不能离开试验现场。
5.计算机控制的设备应防止病毒的侵袭。
6.配备灭火器材。

7.试验结束时应关闭所有电源、气源。
                                                               北京恒奥德仪器仪表有限公司

                                                                网址:www.51658042.com


6

_1234567890

